DZB-712F型便携式多参数分析仪

主要特点

采用4.3英寸高清彩色液晶触摸屏，显示清晰

支持中英文

温度单位可选：℃ 和 °F。

支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

支持IP65防护等级

标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液

一机多用

内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元

检测项目：pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度

智能检测、自动识别

智能判别终点：支持连续读数，平衡读数，定时读数

支持自动温度补偿，自动标定，电极诊断

数据管理，信息追溯

支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、传输和打印

支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示

符合GLP，实现数据追溯

支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选

具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统

pH/离子测量功能：

自动识别GB、DIN、NIST等3组缓冲溶液，支持自定义标准溶液及标液组，最多5点标定

内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建

μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm、ppb多种离子浓度单位快速切换

测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量

电导率测量功能：

在量程范围内，具有自动温度补偿、自动量程切换等功能

自动识别电导率标准溶液，支持(1~3)点电导电极标定

支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式

参比温度20℃或25℃可选

支持自动频率切换，配套电极可覆盖0.055μS/cm至满量程的测量

溶解氧测量功能：

支持自动温度补偿、自动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm)

支持零氧标定和满度标定

支持手动盐度补偿功能

电源管理

大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能

支持背光调节

技术参数

| 型号 技术参数 |  | DZB-712F |
| --- | --- | --- |
| 仪器级别 |  | pH/pX：0.01级 电导：1.0级 |
| mV | 范围 | (-2000.0～2000.0)mV |
|  | 最小分辨率 | 0.1mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3mV |
| pH | 范围 | (-2.00～20.00)pH |
|  | 最小分辨率 | 0.01pH |
|  | 电子单元示值误差 | 0.01pH |
| pX | 范围 | (-2.00～20.00)pX |
|  | 最小分辨率 | 0.01pX |
|  | 电子单元示值误差 | 0.01pX |
| 离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9～9.999e+9) Unit：pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
|  | 最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.5% |
| 电导率 | 范围 | 0.000μS/cm～1000mS/cm |
|  | 最小分辨率 | 0.001μS/cm |
|  | 电子单元引用误差 | ±1.0％FS |
| 电阻率 | 范围 | 5.00Ω·cm～20.0MΩ·cm |
|  | 最小分辨率 | 0.01Ω·cm |
|  | 电子单元引用误差 | ±1.0％FS |
| TDS | 范围 | 0.00 mg/L～300g/L |
|  | 最小分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 电子单元引用误差 | ±1.0％FS |
| 盐度 | 范围 | (0.00～8.00)% |
|  | 最小分辨率 | 0.01% |
|  | 电子单元引用误差 | ±0.2% |
| 溶解氧 | 范围 | (0.00～50.00)mg/L |
|  | 最小分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.10mg/L |
|  | 仪器示值误差 | ≤20.00mg/L：±0.30 mg/L ＞20.00mg/L：±10.0% |
|  | 响应时间 | ≤45s(20.0℃时90%响应) |
|  | 盐度补偿误差 | ±2% |
| 溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0～300.0)% |
|  | 最小分辨率 | 0.1% |
|  | 电子单元示值误差 | ±2.0% |
|  | 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 温度 | 范围 | (-5.0～110.0)℃ /(23.0~230.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.2℃ |
|  | 仪器示值误差 | ±0.4℃(0.0℃-60.0℃)；±1.0℃(其他范围) |
| 电源 |  | 可充锂电池，电源适配器(输入：AC(100~240)V ，输出：DC5V，2A) |
| 尺寸(mm)，重量(kg) |  | 90×258×42，0.5 |
| 包装尺寸(mm)，毛重(kg) |  | 490×410×220，5.5 |